作业场所微波辐射卫生标准

本标准规定了作业场所微波辐射卫生标准及测试方法。

本标准适用于接触微波辐射的各类作业，不包括居民所受环境辐射及接受微波诊断或治疗的辐射。

1 名词术语

1．1微波微波是指频率为300MHz(兆赫)—300GHz，相应波长为1m-lmm范围内的电磁波。

1．2脉冲波与连续波

以脉冲调制的微波简称为脉冲波，不用脉冲调制的连续振荡的微波简称连续波。

1．3固定辐射与非固定辐射

雷达天线辐射，应区分为固定辐射与非固定辐射。固定辐射是指固定天线(波速)的辐射；或运转天线，其被测位所受辐射时间(t0)与天线运行一周时间(T)之比大于0.1的辐射(即t0／T＞0．1)。此外的t0是指被测位所受辐射大于或等于主波束最大平均功率密度50％强度时的时间，非固定辐射是指运转天线的t0／T＜0．1的辐射。

1．4肢体局部辐射与全身辐射

在操作微波设备过程中，仅手或脚部受辐射称肢体局部辐射；除肢体局部外的其他部位，包括头、胸、腹等1处或几处受辐射，概作全身辐射。

1．5功率密度

功率密度表示微波在单位面积上的辐射功率，其计量单位为μW／cm2或mW／cm2。

1．6平均功率及日剂量

平均功率密度表示微波在单位面积上一个工作日内的平均辐射功率；日剂量表示1日接受微波辐射的总能量，等于平均功率密度与受辐射时间的乘积。计量单位为μW·h／cm2或mW·h／cm2。

2  卫生标准限量值

作业人员操作位容许微波辐射的平均功率密度应符合以下规定。

2.1连续波：1日8h暴露的平均功率密度为50μW／cm2；小于或大于8h暴露的平均功率密度以式(1)计算(即日剂量不超过400μW·h／cm2)

式中pd——容许辐射平均功率密度，μW／cm2；

t——受辐射时间，h。

2．2脉冲波(固定辐射)：1日8h平均功率密度为25μW／cm2；小于或大于8h暴露的平均功率密度以式(2)计算(即日剂量不超过200μW·h／cm2)

脉冲波非固定辐射的容许强度(平均功率密度)与连续波相同。

2．3肢体局部辐射(不区分连续波和脉冲波)：1日8h暴露的平均功率密度为500μW／cm2；小于或大于8h暴露的平均功率密度以式(3)计算(即日剂量不超过4000μW·h／cm2)

2．4短时间暴露最高功率密度的限制：当需要在大于1mW/cm2辐射强度的环境中工作时，除按日剂量容许强度计算暴露时间外，还需使用个人防护，但操作位最大辐射强度不得大5mW／cm2。

3测试方法本标准检测方法见附录B。

4监督执行各级卫生防疫机构负责监督本标准的执行。

微波辐射测试方法(补充件)

1测试对象

本方法用于微波作业人员操作位辐射强度的测量，以及各种微波设备的泄漏测量。

2测试条件及方法

2．1测试位置

2．1．1为代表作业人员所受辐射强度，必须在各操作位分另予以测定，一般应以头和胸部为代表。

2．1．2当操作中某些部位可能受更强辐射时，应予以加测。如需眼观察波导口或天线向下腹部辐射时，应分别加测眼部或下腹部。

2．1．3当需要探索其主要辐射源，了解设备泄漏情况时，可紧靠设备测试，其所测值仅供防护时参考。

2.2测试条件

2．2．1微波设备处于通常的工作状态。

2．2．2测试中仪器探头应避免红外线及阳光的直接照射及其他外界干扰。

2．3测量仪器

测量使用仪器，在国家未建立统一标准场前，暂以江苏宿迁无线电厂生产的RL—761型微波漏能仪，以及上海无线电二十六厂生产的RCO—1型微波漏能仪为测量使用仪器，但需定期校正。

2．4测试方法及数据处理

2.4.1在目前使用非各向同性探头的仪器测试时，将探头对着辐射方向，旋转探头至最大值。

2．4．2各测定点均需重复测试2—3次，取其平均值。

2．4．3测试值的取舍：全身辐射取头、胸、腹等处的最高值；肢体局部辐射取肢体某点的最高值；既有全身，又有局部的辐射，则取除肢体外所测得的最高值。