80M50的调试指导

参数调试

1、测量单位设置：

在测量画面下，按“E”，进入主干菜单，按下“+”或者“-” ，选择 SYSTEM UNIT （测量单位），按“E”进入，出现UNIT MASS FLOW（ 质量流量单位），按“+”或者“-”来选择单位为t/h，修改完成用“E”确认。接着按E，然后找到，用+或者-修改为t。初次修改选项时会弹出一个权限密码ACCESS  CODE ，用“+”或者“-”输入密码80，按“E”确认密码并激活参数修改权限。同时按+和-返回到主测量画面。

设置流量累计单位：

在测量画面下，按“E”，进入主干菜单，按下“+”或者“-” ，选择 （累计），按“E”进入，出现 （累计流量单位），按“+”或者“-”来选择单位为t，接着按E找到，用+或者-修改为。修改完成用“E”确认。按E键进入（累计清零），用＋或者－选择YES ，会弹出对话框Are you sure?,用＋或者－选择YES后，按E 确认后，累积复位完成。同时按+和-返回到主测量画面。

2、量程设置

进入主菜单，按E后进入主菜单，按下“+”或者“-”，选择CURRENT OUTPUT ，按“E“进入，出现ASSIGN

CURRENT ，按下“+”或者“-”选择 。 按“E”确认并进入量程设置：CURRENT SPAN，选择4-20mA HART，按E确认后出现VALUE0-4mA，按“+”或者“-”输入下限量程。按“E”确认，出现VALUE 20mA，按“+”或者“-”输入上限量程。按 E确认，量程设置完成。

3、小流量切除

按“E”，进入主菜单，按下“+”或者“-” ，选择 PROCESS  PARAMETER （过程参数），按“E”进入，出现ASSIGN LF CUT OFF（指定要切除的测量参数），按“+”或者“-”来选择单位为MASS FLOW，修改完成用“E”确认。按“E”，进入小流量切除，按下“+”或者“-”来修改小流量值，值大小为量程的1-5%FS（FS：量程） ，按“E”确认 。然后同时按下“+”和“-”，直到返回到测量画面。小流量切除设置完成。