- 凌华PCI-8554及PCI-9812在动平衡系统中的应用

■目的
　　完成高速转动轴承的动平衡测试，以提供配重的参考数据。 
　　
　　
　　■应用背景
　　轴承高速转动的过程中，如果转动惯量在圆周上稍有不平衡，就会造成振动。转速越快，振动越剧烈。所以对高速转动的轴承，配重就尤为重要。而配重的前提条件是先要测得轴承不同角度的振动数据。
　　实际应用中，采用振动传感器采集转动中振动数据。要求轴承转动一周对振动传感器的值采样1000次，但不允许在转动轴加任何附加装置(如编码盘等)。
　　
　　
　　■解决方案
　　利用PCI-8554测得轴承转动一周的时间，并产生一个方波用作PCI-9812的外部时钟；并结合触发信号完成了要求。
　　
　　
　　■详细介绍
　　解决的方案是：在轴承上刻一条线，并在轴承边装一个光传感器。由于刻的线与轴承底色存在反差，当这条线通过轴承时就会在光传感器输出一个脉冲。把这个脉冲信号通过D触发器，就可以形成一个方波，方波的高/低电平宽度就是脉冲间的时间差，也就是轴承转动一周的时间。
　　利用PCI-8554卡的一路Counter就可以计出方波高电平的宽度，根据这个宽度，可以利用PCI-8554的另一路Counter产生一路方波，方波的频率为脉冲频率的2000倍。把这个信号经驱动后作为PCI-9812的外部时钟，因为PCI-9812本身对外时钟进行二分频，这样就可以完成一个转动周期内对振动传感器采样1000次。
　　同时，利用光传感器的脉冲信号作为触发信号，采用PCI-9812的后触发模式，就可以保证在刻线的地方开始采样，采样的数据就以刻线的位置为0刻度。
　　分析得到的数据，就可以得到从刻度线开始，整个轴承平均分1000等份情况下每一个角度上的振动数据。
　　
　　
　　■结论
　　利用PCI-8554结合PCI-9812的外部时钟，可以对PCI-9812的采样时间进行灵活的控制。这个设备已经投入使用，取得了良好的效果。