梅特勒-托利多在线pH电极的日常保养和维护

pH电极的正确保养和维护是确保整个测量系统精确稳定的基础，只有做好正确的维护和保养工作才能发挥pH电极的最佳性能。

1．建立电极档案, 纪录每一次维护情况：时间，零点，斜率，人员。

2．定期对电极进行清洗和标定,清洗周期须依测试介质的条件(如介质污染程度和测量温度)而定。一般地说，一个月一定要对电极进行清洗和标定。随着电极的老化，对电极进行清洗和标定的周期要缩短。

| 污染种类 | 清洗方式 |
| --- | --- |
| 一般污染 | 使用水, 0.1mol/lNaOH或0.1mol/lHCL清洗电极数分钟 |
| 蛋白质污染(隔膜变黄) | 将电极浸在9891清洗液中 |
| 硫化物污染(隔膜变黑) | 将电极浸在9892清洗液中, 直至隔膜变白 |
| 油脂或有机物污染 | 用丙酮或乙醇清洗电极数秒钟 |
| 特别注意 - 清洗后的465液体电极需在相应的参比电解液体中浸泡1小时后再重新标定(见仪表操作手册) - 凝胶电极浸泡在pH值等于4的缓冲液中。 - 请勿用手或纸摩擦电极头部，即电极敏感膜。 |  |

3．不用的电极需储存在相关的溶液中

| 465液体电极 | 固体电极 | 凝胶电极 |
| --- | --- | --- |
| 3M KCL或Vriscolyt-B或相关的电解液中 | 3M KCL或Vriscolyt-B电解液中 | pH=4的缓冲液中 |
| 特别注意： - 千万不要干放电极, 或放在蒸馏水中 - 长期干放的电极需活化, 即在参比液中浸泡12小时 - 液体电极需注意及时补充电解液, 液面高度在注入口一下1-2cm |  |  |